0.138G-4.4G简易信号源，频谱

使 用 说 明 书

梧桐电子

网 址：http://bg7tbl.taobao.com

电 话：134  2795  9750

Q   Q: 1630 2767

Email: bg7tbl@126.com

版 本：V1.1

日 期：2012-7-10

第一部分   总述

一、特性

★  输入,输出信号范围：138M-4.4G，

★  最大输入信号强度13dBm,

★  输入输出信号步进：1kHz

★  USB供电，使用方便

★  输出带扫频功能

二、概述

第二部分 仪器组成和技术指标

- 仪器组成

主机                               一台

USB连接线                          一条

光盘                                一个

- 技术指标

- 基本参数

输入输出频率范围：0.138-4.4G

输入输出频率步进：1kHz

输出信号强度：约0dBm

注意：所有扫频仪检测端口最大承受功率：13dBm(切勿超过该功率，否则导致检测器件损坏，需要返厂维修)，如果需要输入超过13dBm的功率，需要外加衰减器。

2、系统准确度

频率准确度：可校准到最小步进的精度

频率稳定度：3ppm/年

3、物理特特（以实物为准）

外形尺寸: L*W*H=120*65*25(以实物为准)

重    量: 100g(以实物为准)

工作温度: 0 到 +40℃

第三部分   安装及存贮

一、使用条件

使用USB供电，需要远离强辐射（大功率开关电源，大功率射频发射）场合。

使用温度0-40度。

二、预热

开机后最好能预热30分钟再进行测量。

三、存贮

清理干净，装入有吸湿干燥剂的容器内可在环境温度-10 ~ +50℃条件下存贮。

第四部分  使用说明

一，硬件使用说明

连接USB插头即可。

其中IN为频谱信号输入端，OUT为信号源信号输出端口。PWR为电源指示灯，通电后常量。测量频谱或者作信号源用时，最好能用SMA线连接测量，如果用夹子，到4G，信号损耗可能会有20DB（即信号衰减了100倍）以上。

硬件连接参考图

二，软件使用说明

- 软件安装，配置

1.1 安装USB驱动

双击该文件，安装USB驱动

1.2 安装WINNWT软件

先安装，

再安装

安装好WINNWT后，将快捷方式的属性进行更改，即可转换成中文版。

在安装好的软件快递方式处点鼠标右键，弹出属性项。设置属性可更改为中文版。

运行图标的属性

将"G:\Program Files\AFU\WinNWT4.08\winnwt4.exe" app_en.qm 更改为"G:\Program Files\AFU\WinNWT4.08\winnwt4.exe" app_cn.qm 更改完毕后，再启动，即为中文菜单。建议使用英文版

1.3，设置COM口

将USB插入电脑，如果是RS232接口的该步可省略。由于已经安装了USB驱动，在设备管理器中会找到对应的COM口。

设备管理器中的COM口

记住该COM7的端口号，安装驱动后，不同的电脑COM口号会不同。

点WINNWT软件的“Settings”----“Options”，选择对应的COM口号,再点“OK”。

选择对应的COM口

选择正确后，如果连机成功，会出现硬件的固件版本。否则连接或者设置有误。

选择端口正确后的提示

1.4,设置倍率

设置倍率。如果不设置该项，显示的频率需要乘以10，即显示为100M，实际输出频率为1000M.

设置倍率

- 频谱设置

注意：幅度数值（信号强度）只供参考

2.1，选择扫频模式

扫描模式选择

2.2，频率等参数设置

输入开始频率、结束频率、扫描点数，即可进行扫描。有2种扫描方式，一种是连续扫描，点后一直在扫描，直到点停止扫描；另一种是单独扫描，点下后，只扫描一次。不能再扫描过程中设置频率，扫描点数等参数，需要等扫描停止后才可设置。

扫描延迟用于每个点输出频率后，进行多长延迟才进行功率测量。衰减器在频谱扫描过程中不起作用。

需要输入的数据以及部分功能

进行了一单次扫描的曲线，该曲线为0.5G频谱曲线

2.3，2倍缩放设置

进行一次测量后，可用频率缩放功能进行放大2倍，缩小2倍，快速测量器件的频率特性。其中+键进行放大2倍的操作，-键进行缩小2倍的操作。

缩放功能

进行一次曲线扫描后，先在扫描出来的图形上点鼠标，选择缩放的频率中心点，

用鼠标左键选择缩放的中心频率

用3个键进行频率缩放操作

频率缩放操作按键

+键，选择以三角标记为中心，带宽为原来一半，点后立刻进行扫描操作。

-键，选择以三角标记为中心，带宽为原来2倍，点后立刻进行扫描操作。

开始20M，结束25M，测量21.6M BPF的曲线（图形只供参考）

将图标放在曲线峰顶，按一次+的结果（图形只供参考）

将曲线放在峰顶，按2次+的结果（图形只供参考）

将曲线放在峰顶，按2次-的结果（图形只供参考）

如果有多个图标，选择以当前坐标为中心进行缩放操作。

2.4，频率标记设置

选择curse#中的1,2,3,4,5，每选择一个，就在显示图形上点一下鼠标左键，则图形区会显示一个倒三角的标记，在文本区，会显示对应的标记频率、幅度。该标记为频率标记。在图形上点右键，可删除单个或全部标记。

选择1-5号图标

显示的倒三角标记（图形只供参考）

屏幕显示的5个频标频率，信号强度

2.5，Y轴缩放功能

其中Ymax选择屏幕曲线最高位置显示的信号强度，一般选择20

Ymin选择屏幕曲线最低位置显示的信号强度，一般选择-90，

Y轴缩放功能

利用该功能对曲线进行缩放，比如曲线在0dBM到-20dBm段显示不够清晰，可以选择Ymax为0，Ymin为-20进行缩放。注意，由于MCU的AD分辨率有限，放大后，曲线可能会出现阶梯的情况。

选择Ymax=20,Ymin=-90

选择Ymax=10,Ymin=-30

2.6带宽显示

测量出来的曲线，可直接显示3dB带宽、Q值、6dB带宽、60dB带宽和矩形系数

带宽选择

3dB/Q打勾后，软件中会显示出测量的曲线3dB带宽和Q值

测量的曲线

显示的3dB带宽，Q值和相关参数

6dB带宽,60dB,带宽，矩形系数也是同样道理

Markerlines用于在图形区显示带宽相关的虚线，更易识别带宽参数。

Inverse用于陷波器测量。

2.7，多曲线显示

测量完毕后，可通过图形管理区存储，显示曲线。

先点Graphae-Manager选择图形管理存储区。通过 Get获得当前屏幕曲线；Actibe channel打勾，选择相应的通道；Show Graph 打勾，显示当前的曲线

图形管理区

图形区管理区选择了3个图形

图形区显示了3条曲线

3，信号源输出频率设置

3.1，选择VFO模式

3.2，直接输出对应的频率。

三、使用注意事项

- 使用前清仔细阅读使用说明书。

- 仪器为精密仪器，应防振，防水，防腐蚀。

- 不要随意短接信号输出端口，容易造成内部零件损坏。

- 在测试过程中，不要用烙铁在被测器件中进行焊接。